	СОГЛАСОВАНО:

председатель профсоюза

___________________Н.Н.Микулова

протокол №2  от  19.01.2015 г.

	УТВЕРЖДАЮ:
заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №5»

 г. Лениногорска» муниципального образования 

«Лениногорский муниципальный район»  

Республики Татарстан _________Ю.Н.Илюхина

Введено в действие приказом  от  19.01.2015    №7-ОД       


Инструкция

(№11)

по охране труда при работе с гигрометром типа ВИТ
                                                              1 Введение
1.1. Инструкция определяет меры безопасности при работе с гигрометром, характерные неисправности и техническое обслуживание гигрометра.
                                                

                                               2. Указание мер безопасности
2.1. При работе с гигрометром запрещается:

1. подвергать гигрометр резким ударам как при монтаже, таки при эксплуатации;

2. протирать шкалу термометрови психрометрическую таблицу растворителями, кислотамии другими аналогичными жидкостями;

3. перегревать термометры гигрометра ВИТ-1 более 45°С и гигрометра ВИТ-2 более 60°С. При перегреве произойдет разрушение резервуаров термометров. 

2.2. При разрушении термометров термометрическая жидкость толуол удаляется с окружающих предметов горячей водой. Толуол токсичен, огнеопасен, температура вспышки около 5°С. 



                        3. Характерные неисправности и методы их устранения
3.1. В конструкцию гигрометра входят детали из стекла, поэтому оберегайте гигрометр от падений и резких ударов.
3.2. В случае разрушения питателя замените его другим, входящим в комплект гигрометра, для чего удалите остатки разбитого и вставьте новый, зафиксировав питатель пружиной, находящейся на обратной стороне основания гигрометра.
3.3. Разрывы термометрической жидкости являются устранимой неисправностью. При появлении разрывов жидкости в термометрах, устраните их путем осторожного подогрева резервуаров термометров до положенной температуры.

Инструкцию разработал:

заместитель заведующей по АХЧ:                                Микулова Н.Н.
